㈜ 베터리얼 (BETTERIAL)

구 매 규 격 서

순번	품명	수량	단위	담당자
1	S-500 / Absorption Tester (흡유량측정기)	1	SYS

※아래의 기본제원과 동일하거나 동등이상일 것

A. 일반사항

1. ISO 4656 (카본 블랙 오일 흡수량 측정 규격) 충족

2. 모터 구동 회전 날개를 통한 교반과 토크 센서를 통한 토크 측정

3. 점도 변화를 기반으로 흡수량과 토크, 온도 데이터 기록

4. 기계적 측정 방식을 이용한 작업자 간 측정 편차 제거

5. 토크 측정 측정 범위: ~10 N·m

6. 각종 유체 사용 가능한 혼합 챔버

7. 펌프를 통한 유체 정량 적하 방식

8. 소프트웨어 운용 방식

B. 시스템 구성

1. 본체

1) 혼합챔버 (Mixing Chamber)

- 시료와 오일을 혼합하는 공간

2) 이중 회전날개 (Double Rotating Blades)

- 두 개의 모터로 독립적으로 회전하며 오일과 분말이 균일하게 섞이도록
교반

3) 오일 주입 시스템 (Oil Dropping Unit)

- 정량의 오일을 일정 속도로 투입

4) 토크 센서 (Torque Sensor)
- 교반 저항의 변화를 실시간으로 감지

5) 온도 센서 및 제어 시스템

- 교반 중 챔버 내 온도를 측정 및 유지

6) 터치스크린 컨트롤 패널

- 사용자가 측정 조건을 입력하고 실시간 데이터를 확인

7) 데이터 저장 및 출력 시스템

- 내장 프린터 or 외부 USB/PC 연결을 통해 데이터 출력 및 저장 가능

8) 안전 장치 (Emergency Stop/Interlock)

- 챔버 도어가 열려있을 경우 작동 금지 / 긴급 정지 버튼 포함

C. 구성 별 주요사항

1. 본체

1) 혼합 챔버

- 각종 액체에 대응 가능

- 샘플 용량: 1.0 ~ 200.0g

- 최대 측정 토크: 10 N·m

- 모터 최대 RPM: 150 RPM

- 제어 온도 범위: 20~26℃

2) 측정 방법 (Method)

- 일정량의 유체를 주기적으로 투입하면서 모터 구동 회전날개를 통해 분체 시료를 섞어, 점도의 변화를 측정하여 흡유량 계산

3) 측정 범위

- 측정 가능한 토크 범위: 0~9.999 N·m

- 내장되어 있는 토크 센서를 통해 10  N·m까지 측정 가능

4) 토크 측정 분해능 (Resolution): 0.01 N·m

5) 유체 자동 투입 펌프

- 유체 투입량 : 1~8 mL/min

- 반복 정밀도 : ±1%

D. 기타

1. 품질보증

- 하자 보증 기간은 제품 설치 후 1년으로 함

2. 제품 설치 및 Operation은 Maker에 의해서 실시함

3. 기기 운용 메뉴얼 제공